## サマリ
diagonal-40：目視確認 F（誤認識）を除外した集計
誤った箱を選んでいる行では IoU・幅誤差が評価として意味を持たないため除外した
| 新識別 除外前 | 新識別 F除外 | 旧識別 除外前 | 旧識別 F除外
件数 | 40 | 38 | 40 | 34
IoU 平均 | 0.7887 | 0.8302 | 0.7050 | 0.8295
IoU 中央値 | 0.8570 | 0.8610 | 0.8545 | 0.8670
IoU 最小 | 0.0000 | 0.4460 | 0.0000 | 0.4460
IoU >= 0.5 の件数 | 37 | 37 | 33 | 33
幅誤差 MAE [mm] | 3.44 | 3.53 | 3.44 | 2.80
幅誤差 中央値 [mm] | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.50
幅誤差 最大 [mm] | 22.59 | 22.59 | 26.78 | 21.55
2 mm 以内 [件] | 21 | 20 | 21 | 20
2 mm 以内 [%] | 52.5 | 52.6 | 52.5 | 58.8
5 mm 以内 [%] | 82.5 | 81.6 | 85.0 | 88.2
10 mm 以内 [%] | 92.5 | 92.1 | 92.5 | 94.1
処理時間 平均 [s] | 6.70 | 6.71 | 5.34 | 5.35
注意：母集団が異なる
新識別の F除外後は 38 件，旧識別は 34 件で，除外された行が異なるため両者を直接比較できない．
公平に比べるには「両方で T だった行」を見る（下段）．
両方で T だった 33 件での比較
| 旧識別 | 新識別
件数 | 33 | 33
IoU 平均 | 0.8293 | 0.8293
幅誤差 MAE [mm] | 2.848 | 2.848
2 mm 以内 [件] | 19 | 19
幅誤差が完全に一致した行：33 / 33 件
この行はパイプラインが同一で，選ばれるマスクも変わらないため結果が一致する．
差が出るのは，選ばれるマスクが変わった行だけである．
識別結果の変化（旧識別 → 新識別）
改善（旧 F → 新 T） | 5 件
CHIKAI | 2 件
Wallaby Avenir Coil System | 2 件
pNOVUS 17 150cm | 1 件
悪化（旧 T → 新 F） | 1 件
AXS Vecta 46 | 1 件
依然として誤り | 1 件
Stryker UPN | 1 件

## 新識別_F除外_38件
認識した順番 | 画像ファイル | shot | query(book_name) | display_name | 目視確認(T/F) | IoU一致度 | 正解幅mm | 推定幅mm | 誤差mm | 2mm以内(把持成功目安) | リトライ回数 | 識別スコア | 識別margin | 識別確信度(confident) | 認識した文字列 | 処理時間sec | メモ | エラー
1 | 1-AXS_DAC_L.png | AXS_DAC_L | INC-11814-125 | AXS Vecta 46 DAC |  | 0.935 | 22.8 | 22.09 | 0.71 | ○ | 0 | 100 | 7.7 | False | stryker AXS Vecta® 46 0.046 2028-09-22 INC-11814-125 DAC 46 | 7.96
2 | 2-AXS_DAC_R.png | AXS_DAC_R | INC-11814-125 | AXS Vecta 46 DAC |  | 0.865 | 22.8 | 22.76 | 0.04 | ○ | 0 | 100 | 15.4 | False | stryker? scula AXS Vecta? 46 2028-09-22 NINC-11814-125 DAC 46 | 6.71
3 | 3-AXS_L.png | AXS_L | INC-11814-146 | AXS Vecta 46 |  | 0.914 | 22.2 | 22.54 | 0.34 | ○ | 0 | 100 | 15.4 | False | stryker AXS Vecta® 46 0.046 146 2028-06-29 INC-11814-146 46 | 6.65
5 | 5-CHIKAI_L.png | CHIKAI_L | AIN-CHI-200R | CHIKAI |  | 0.855 | 15 | 20.93 | 5.93 | × | 3 | 83.3 | 33.3 | True | MASAHIINTECC CHKAI 0.014"X200cm | 6.72
6 | 6-CHIKAI_R.png | CHIKAI_R | AIN-CHI-200R | CHIKAI |  | 0.891 | 15 | 15.04 | 0.04 | ○ | 0 | 100 | 50 | True | MASAHIINTECC CHIKAI 0.014"X200cm | 6.6
7 | 7-Esperance_L.png | Esperance_L | DAC6F115 | Esperance Distal Access Catheter |  | 0.728 | 27 | 23.42 | 3.58 | × | 0 | 93.8 | 39.2 | True | ID:0.071 DAC 6F Esperance Distal Access Cathee 6F 115cm | 6.4
8 | 8-Esperance_R.png | Esperance_R | DAC6F115 | Esperance Distal Access Catheter |  | 0.891 | 27 | 24.5 | 2.5 | × | 0 | 96.9 | 44 | True | DAC6F ID:0.071 Esperance" Distal Access Catheter 115cm 6F 2029-45-16 | 6.44
9 | 9-Excelsior_SL-10_L.png | Excelsior SL-10_L | 1681189 | Excelsior SL-10 |  | 0.872 | 17 | 17.34 | 0.34 | ○ | 0 | 85.7 | 28.6 | True | stryker 2TIP ExcelsTorSL-IO STRAIONT 150 Ee168189 2028-03-03 | 6.82
10 | 10-Excelsior_SL-10_R.png | Excelsior SL-10_R | 1681189 | Excelsior SL-10 |  | 0.767 | 17 | 20.45 | 3.45 | × | 0 | 100 | 26.7 | True | Astryker' 2TIP Excelsior SL-10 STRAIGHT 150 REF168189 2028-03-03 | 6.65
11 | 11-Excelsior_XT-27_L.png | Excelsior XT-27_L | XT275081 | Excelsior XT-27 |  | 0.878 | 18 | 17.51 | 0.49 | ○ | 0 | 100 | 50 | True | stryker ITIP ExcelsiorXT-27 STRAIGHT cm 150 E XT275081 2028-10-08 | 6.79
12 | 12-Excelsior_XT-27_R.png | Excelsior XT-27_R | XT275081 | Excelsior XT-27 |  | 0.54 | 18 | 26.2 | 8.2 | × | 3 | 100 | 26.7 | True | stryker 1TIP Excelsior XT-27 STRAIGHT XT275081 2028-10-08 | 6.57
13 | 13-Excelsior-XT-17_L.png | Excelsior-XT-17_L | C1775ST | Excelsior XT-17 |  | 0.876 | 17 | 16.96 | 0.04 | ○ | 0 | 80 | -6.7 | False | syker OTIP ExcelslorX-17 STRAIGNT 150 (NF]C177SSY 2027-12:03 | 6.9
14 | 14-Excelsior-XT-17_R.png | Excelsior-XT-17_R | C1775ST | Excelsior XT-17 |  | 0.757 | 17 | 24.12 | 7.12 | × | 3 | 93.3 | 6.7 | False | stryker' ExcelsiorXT-17 STRAIGHT 150 REFC1775ST 2027-12-03 | 6.72
15 | 15-Guidepost_L.png | Guidepost_L | KMDA044178 | Guidepost |  | 0.933 | 26 | 26.57 | 0.57 | ○ | 0 | 100 | 50 | True | 3.2/3.4Fr 120cm KMDA044178 Cuidep | 6.41
16 | 16-Guidepost_R.png | Guidepost_R | KMDA044178 | Guidepost |  | 0.916 | 26 | 24.48 | 1.52 | ○ | 0 | 90 | 40 | True | 32/3.4Fr. 120cm 2029-09-25 KMDAC44178 Guidepast | 6.46
17 | 17-Phenom_L.png | Phenom_L | FG13160-0615-1S | Phenom 160cm |  | 0.841 | 17 | 16.73 | 0.27 | ○ | 0 | 86.7 | 34.5 | True | Medtronie 21 atheter 0.021 160cm 232639610 F013160-0615-10 2028-11-06 | 6.83
18 | 18-Phenom_R.png | Phenom_R | FG13160-0615-1S | Phenom 160cm |  | 0.744 | 17 | 19.13 | 2.13 | × | 0 | 100 | 12.5 | False | Medtronic Phenom" 21 Catheter 0.021" 子 Rx onty CE 160cm 232639510 F013160-0615-15 2028-11-05 | 6.91
19 | 19-Ripride_L.png | Ripride_L | MAT-110-110 | Medtronic Ripride |  | 0.731 | 17 | 14.51 | 2.49 | × | 0 | 94.1 | 20 | True | Medtronic Riptide"LargeBoreAsplrationTub MAT-110-110 112"(284cm） LOT 442733 2027-10-14 | 6.49
20 | 20-Ripride_R.png | Ripride_R | MAT-110-110 | Medtronic Ripride |  | 0.803 | 17 | 14.26 | 2.74 | × | 0 | 94.1 | 20 | True | Medtronic Riptide"Large Bore Aspiration Tubing MAT-110-110 112（284cm） LOT 442733 2027-10-14 | 6.82
21 | 21-SHOURYU2_L.png | SHOURYU2_L | SS2-40-070H | SHOURYU2 |  | 0.882 | 17.1 | 18.9 | 1.8 | ○ | 0 | 100 | 25 | True | です イドワイーは Sha 4.0 KRD40050 2029-03-31 992-40-070H LANIEA | 6.38
22 | 22-SHOURYU2_R.png | SHOURYU2_R | SS2-40-070H | SHOURYU2 |  | 0.857 | 17.1 | 16.82 | 0.28 | ○ | 0 | 100 | 25 | True | 売りです イワイヤーは SHuU2HR 4.0 KRO46055 S52-40-070H 2029-03-31 PRODUCTS | 6.75
23 | 23-Surpass_L.png | Surpass_L | FD45017 | Surpass Evolve |  | 0.78 | 19 | 18.94 | 0.06 | ○ | 0 | 100 | 50 | True | stryker Flow Diverter System Surpass Evolve mm 4.5 mm [REF 2027-02-13 FD45017 | 6.8
24 | 24-Surpass_R.png | Surpass_R | FD45017 | Surpass Evolve |  | 0.446 | 19 | 32.18 | 13.18 | × | 3 | 100 | 42.9 | True | stryker Surpass Evolve Flow Diverter System 4.5 mm 17 mm FD45017 2027-02-13 | 7.13
25 | 25-Synchro_L.png | Synchro_L | SSTD215STR | Synchro SELECT |  | 0.888 | 18 | 17.13 | 0.87 | ○ | 0 | 100 | 50 | True | stryker Synchro SELECT STANDARD STRAIGHT 0.014 215 cm REF 2028-11-15 SSTD215STR Standard | 6.62
26 | 26-Synchro_R.png | Synchro_R | SSTD215STR | Synchro SELECT |  | 0.891 | 18 | 17.46 | 0.54 | ○ | 0 | 100 | 46.2 | True | stryker Synchro SELECT STANDARD STRAIGHT 0.014 215 2028-11-15 SSTD215STR Standard | 6.68
27 | 27-Target_L.png | Target_L | 612104 | Target XL |  | 0.898 | 17 | 18.84 | 1.84 | ○ | 0 | 100 | 37.5 | True | stryker 图 360SOFT Target XL? mm 10 40 REF 612104 2030-06-07 XL | 6.75
28 | 28-Target_R.png | Target_R | 612104 | Target XL |  | 0.869 | 17 | 20.29 | 3.29 | × | 0 | 100 | 37.5 | True | stryker' 360 SOFT Target XL 10 mm 40 612104 2030-06-07 XL | 6.78
29 | 29-Transform305_L.png | Transform305_L | ESC0305 | TransForm305 |  | 0.852 | 17 | 18.2 | 1.2 | ○ | 0 | 100 | 28.6 | True | TransForm" BUPER COMPLIAN mm 3 mm 5 2027-12-02 ESC0305 | 6.65
30 | 30-Transform305_R.png | Transform305_R | ESC0305 | TransForm305 |  | 0.843 | 17 | 21.64 | 4.64 | × | 0 | 100 | 28.6 | True | sc TransForm SUPER COMPLIANT 子 3 mm 5 mm REF 2027-12-02 ESC0305 | 7
31 | 31-Transform_L.png | Transform_L | ESC0407 | TransForm407 |  | 0.915 | 17.5 | 18.63 | 1.13 | ○ | 0 | 100 | 28.6 | True | stryker SC TransForm SUPERCOMPLIANT mm 4 mm 7 REF 2028-01-26 ESC0407 | 6.99
32 | 32-Transform_R.png | Transform_R | ESC0407 | TransForm407 |  | 0.904 | 17.5 | 18.98 | 1.48 | ○ | 0 | 100 | 28.6 | True | Vker TransForm SUPERCOMPLIANT 4 mm 7 mm 2028-01-26 ESC0407 | 6.78
33 | 33-Wallaby_L.png | Wallaby_L | 10CSW12612 | Wallaby Avenir Coil System |  | 0.782 | 15.2 | 37.79 | 22.59 | × | 3 | 100 | 25 | True | Coll System Hallaby Avenir 10 2031-04.14 | 6.64
34 | 34-Wallaby_R.png | Wallaby_R | 10CSW12612 | Wallaby Avenir Coil System |  | 0.85 | 15.2 | 24.39 | 9.19 | × | 3 | 100 | 25 | True | Coll System Wallaby Avenr 15 10 UNO 2031-04-14 | 6.34
35 | 35-neuroform_L.png | neuroform_L | EZAS3021 | Neuroform Atlas |  | 0.9 | 16.8 | 16.4 | 0.4 | ○ | 0 | 100 | 46.7 | True | stryker MITHOUT TIP Neuroform Atlas" 3.0 mm AEF 2030-12-09 EZAS3021 | 6.36
36 | 36-neuroform_R.png | neuroform_R | EZAS3021 | Neuroform Atlas |  | 0.895 | 16.8 | 19.17 | 2.37 | × | 0 | 100 | 46.7 | True | stryker Neuroform WITHOUTTIP Atlas 3.0 mm REF EZAS3021 2030-12-09 | 6.6
37 | 37-orange_L.png | orange_L | M00345100950 | Stryker UPN |  | 0.7 | 44.2 | 47.01 | 2.81 | × | 0 | 100 | 50 | True | stryker' UPN:M00345100950 2027-09-23 09-5 WP13002 | 6.74
39 | 39-pNOVUS_L.png | pNOVUS_L | MC1715000 | pNOVUS 17 150cm |  | 0.803 | 21 | 23.41 | 2.41 | × | 0 | 73.3 | 23.3 | True | Microcatheter pNOVUS"17 cm 150 | 6.49
40 | 40-pNOVUS_R.png | pNOVUS_R | MC1715000 | pNOVUS 17 150cm |  | 0.857 | 21 | 42.55 | 21.55 | × | 3 | 66.7 | 14.5 | False | stryker PNOVUS17 Microcatheter 150 cm | 6.63

## 旧識別_F除外_34件
認識した順番 | 画像ファイル | shot | query(book_name) | display_name | 目視確認(T/F) | IoU一致度 | 正解幅mm | 推定幅mm | 誤差mm | 2mm以内(把持成功目安) | リトライ回数 | 識別スコア | 識別margin | 識別確信度(confident) | 認識した文字列 | 処理時間sec | メモ | エラー
1 | 1-AXS_DAC_L.png | AXS_DAC_L | INC-11814-125 | AXS Vecta 46 DAC |  | 0.935 | 22.8 | 22.09 | 0.71 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.28
2 | 2-AXS_DAC_R.png | AXS_DAC_R | INC-11814-125 | AXS Vecta 46 DAC |  | 0.865 | 22.8 | 22.76 | 0.04 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.55
3 | 3-AXS_L.png | AXS_L | INC-11814-146 | AXS Vecta 46 |  | 0.914 | 22.2 | 22.54 | 0.34 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.35
4 | 4-AXS_R.png | AXS_R | INC-11814-146 | AXS Vecta 46 |  | 0.834 | 22.2 | 23.35 | 1.15 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.32
7 | 7-Esperance_L.png | Esperance_L | DAC6F115 | Esperance Distal Access Catheter |  | 0.728 | 27 | 23.42 | 3.58 | × | 0 |  |  |  |  | 5.66
8 | 8-Esperance_R.png | Esperance_R | DAC6F115 | Esperance Distal Access Catheter |  | 0.891 | 27 | 24.5 | 2.5 | × | 0 |  |  |  |  | 5.56
9 | 9-Excelsior_SL-10_L.png | Excelsior SL-10_L | 1681189 | Excelsior SL-10 |  | 0.872 | 17 | 17.34 | 0.34 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.4
10 | 10-Excelsior_SL-10_R.png | Excelsior SL-10_R | 1681189 | Excelsior SL-10 |  | 0.767 | 17 | 20.45 | 3.45 | × | 0 |  |  |  |  | 5.23
11 | 11-Excelsior_XT-27_L.png | Excelsior XT-27_L | XT275081 | Excelsior XT-27 |  | 0.878 | 18 | 17.51 | 0.49 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.24
12 | 12-Excelsior_XT-27_R.png | Excelsior XT-27_R | XT275081 | Excelsior XT-27 |  | 0.54 | 18 | 26.2 | 8.2 | × | 0 |  |  |  |  | 5.29
13 | 13-Excelsior-XT-17_L.png | Excelsior-XT-17_L | C1775ST | Excelsior XT-17 |  | 0.876 | 17 | 16.96 | 0.04 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.37
14 | 14-Excelsior-XT-17_R.png | Excelsior-XT-17_R | C1775ST | Excelsior XT-17 |  | 0.757 | 17 | 24.12 | 7.12 | × | 0 |  |  |  |  | 5.41
15 | 15-Guidepost_L.png | Guidepost_L | KMDA044178 | Guidepost |  | 0.933 | 26 | 26.57 | 0.57 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.28
16 | 16-Guidepost_R.png | Guidepost_R | KMDA044178 | Guidepost |  | 0.916 | 26 | 24.48 | 1.52 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.28
17 | 17-Phenom_L.png | Phenom_L | FG13160-0615-1S | Phenom 160cm |  | 0.841 | 17 | 16.73 | 0.27 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.47
18 | 18-Phenom_R.png | Phenom_R | FG13160-0615-1S | Phenom 160cm |  | 0.744 | 17 | 19.13 | 2.13 | × | 0 |  |  |  |  | 5.59
19 | 19-Ripride_L.png | Ripride_L | MAT-110-110 | Medtronic Ripride |  | 0.731 | 17 | 14.51 | 2.49 | × | 0 |  |  |  |  | 5.13
20 | 20-Ripride_R.png | Ripride_R | MAT-110-110 | Medtronic Ripride |  | 0.803 | 17 | 14.26 | 2.74 | × | 0 |  |  |  |  | 5.37
21 | 21-SHOURYU2_L.png | SHOURYU2_L | SS2-40-070H | SHOURYU2 |  | 0.882 | 17.1 | 18.9 | 1.8 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.28
22 | 22-SHOURYU2_R.png | SHOURYU2_R | SS2-40-070H | SHOURYU2 |  | 0.857 | 17.1 | 16.82 | 0.28 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.28
23 | 23-Surpass_L.png | Surpass_L | FD45017 | Surpass Evolve |  | 0.78 | 19 | 18.94 | 0.06 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.14
24 | 24-Surpass_R.png | Surpass_R | FD45017 | Surpass Evolve |  | 0.446 | 19 | 32.18 | 13.18 | × | 0 |  |  |  |  | 5.53
25 | 25-Synchro_L.png | Synchro_L | SSTD215STR | Synchro SELECT |  | 0.888 | 18 | 17.13 | 0.87 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.2
26 | 26-Synchro_R.png | Synchro_R | SSTD215STR | Synchro SELECT |  | 0.891 | 18 | 17.46 | 0.54 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.23
27 | 27-Target_L.png | Target_L | 612104 | Target XL |  | 0.898 | 17 | 18.84 | 1.84 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.56
28 | 28-Target_R.png | Target_R | 612104 | Target XL |  | 0.869 | 17 | 20.29 | 3.29 | × | 0 |  |  |  |  | 5.52
29 | 29-Transform305_L.png | Transform305_L | ESC0305 | TransForm305 |  | 0.852 | 17 | 18.2 | 1.2 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.12
30 | 30-Transform305_R.png | Transform305_R | ESC0305 | TransForm305 |  | 0.843 | 17 | 21.64 | 4.64 | × | 0 |  |  |  |  | 5.17
31 | 31-Transform_L.png | Transform_L | ESC0407 | TransForm407 |  | 0.915 | 17.5 | 18.63 | 1.13 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.26
32 | 32-Transform_R.png | Transform_R | ESC0407 | TransForm407 |  | 0.904 | 17.5 | 18.98 | 1.48 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.47
35 | 35-neuroform_L.png | neuroform_L | EZAS3021 | Neuroform Atlas |  | 0.9 | 16.8 | 16.4 | 0.4 | ○ | 0 |  |  |  |  | 5.22
36 | 36-neuroform_R.png | neuroform_R | EZAS3021 | Neuroform Atlas |  | 0.895 | 16.8 | 19.17 | 2.37 | × | 0 |  |  |  |  | 5.21
37 | 37-orange_L.png | orange_L | M00345100950 | Stryker UPN |  | 0.7 | 44.2 | 47.01 | 2.81 | × | 0 |  |  |  |  | 5.51
40 | 40-pNOVUS_R.png | pNOVUS_R | MC1715000 | pNOVUS 17 150cm |  | 0.857 | 21 | 42.55 | 21.55 | × | 0 |  |  |  |  | 5.27